电化学气体传感器使用时的注意事项

- 请在使用规格允许范围内使用;

- 气体灵敏度测定时，请在洁净的大气中进行；

- 直接把测定气体对传感器的通气面强烈吹风的状态下测定时，对气体的灵敏度将会很高。气体灵敏度测定时，应避免测定气体从正面吹来；

- 管脚禁止折断和弯曲；

- 气体的通气面不要阻塞、不要污染，有时孔堵塞是导致灵敏度低下的原因；

- 不可过度的撞击或震动；

- 外壳有损伤等情况下请不要使用；

- 高浓度的气体环境中长时间使用后恢复到初期状态较缓慢；

- 传感器避免接触有机溶剂、涂料、药剂、油类及高浓度气体；

- 电解液泄漏会造成损害，请不要随意拆开传感器；

- 传感器贮存时工作电极与参比电极应处于短路状态；

- 使用前必须老化不少于24小时，安装时禁用锡焊。

上海泰履实业有限公司